广东省职业病防治院核化中毒事件现场救治包等采购公告

我院本次采购核化中毒事件现场救治包、心电图仪和理疗治疗仪采用竞争性谈判方式进行采购，有关事项如下：

1.项目编号：GDZFYSB20161124

2.项目名称：广东省职业病防治院核化中毒事件现场救治包等采购公告

3.项目内容：

| 包号 | 名称 | 具体采购内容 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核化中毒事件现场救治包1套 | 包括除颤器1套、便携式胸腔按压机1套、转运型呼吸机1套、耗材批（包括便携式医用供氧器等耗材） | 见附件 |
| 2 | 心电图仪4台 | 包括六导联便携式心电图仪3台；十二导联床边心电图仪1台 | 见附件 |
| 3 | 理疗治疗仪3台 | 包括中医经络导平治疗仪1台；多频道激光及电刺激治疗仪1台；智能超短波治疗仪1台 | 见附件 |

4.交货时间：签订合同后1个月内。

5. 合格报价人的基本条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

（2）报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）；所投产品属于医疗器械的，还需提供医疗器械经营许可证和产品注册证复印件。

（3）所投产品能满足本附件中设备需求参数中带★的技术需求。

（4）报价人需按对照附件“技术参数要求”提供用户需求书响应表，并提供投标货物的详细技术资料及配置清单。

6.报名时间：2016年12月1日中午17:00时前。

7.报名方式：通过邮件（1115171304@qq.com）将公司名称、投标的项目、联系人和相关资料扫描件（营业执照、税务登记、医疗器械经营许可证和产品注册证等）。

8.谈判时间：2016年12月2日下午14:45时。

9.  谈判地点：广东省职业病防治院办公楼4楼会议室，

广州市新港西路海康街68号。

10.  采购联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091 。

附件：技术参数要求

包1：核化中毒事件现场救治包技术参数要求

一、除颤器

（一）必备功能要求：

★1、成人/儿童手动体外除颤功能

★2、成人/儿童自动体外除颤（AED）功能

★3、心肺复苏提示和实时反馈功能

（二）除颤功能：

1、国际指南认可的低能量双向方波除颤技术。

▲2、能有效终止室颤的首次除颤能量值：120焦耳。

▲3、最高能量：200焦耳。

4、手动与自动体外除颤模式随时切换。

5、具备中文语音提示和中文字符显示，仪器操作中文面板。

▲6、体外除颤电极：可重复使用黏贴式成人电极。

7、充电至最高能量时间: ≦10秒。

8、放电时间: ≦12毫秒。

9、自动除颤功能符合国际急救指南标准，采用胸外按压-1次自动除颤-胸外按压循环模式，成人能量标准：120-150-200焦耳；儿童能量标准：50-70-85焦耳。

10、自动除颤电击节律： 心室纤维颤动幅度>100微伏并且具有速率高于150 BPM 的心动过速。

（三）心肺复苏提示和实时反馈功能：

1、具有胸外按压效果直观图，能直观显示按压效果。

▲2、按压深度测量范围，范围：2-7厘米，识别标准≥5厘米。

3、按压频率测量范围，范围：50-150次/分钟，识别标准≥100次/分钟

▲4、胸外按压效果不足时，能实时显示按压深度不足还是按压频率太慢。

5、按压深度不足时，能中文语音指导复苏人员“再用力按压”。

6、具有100次/分钟的胸外按压标准频率指示音。

▲7、穿透滤波心电监护功能：在胸外按压期，能自动去除胸外按压干扰，实时显示无除胸外按压干扰波的心电图型，不需要中断按压即可快速评估复苏效果，投标时需现场演示上述功能。

（四）显示器及数据储存：

1、LCD显示器，尺寸≥5.76 cm X 7.68 cm，

2、显示内容：心电波形、心率、胸外按压深度图标。

3、数据储存：可储存4例病例，每例病人80分钟以上联系心电图及心肺复苏数据；或1例病人5小时以上联系心电图及心肺复苏数据；

4、数据储存扩展：常规USB。

5、数据输出：红外无限通讯口或USB。

▲6、数据处理：适用于通用电脑的免费中文软件，可回顾全程心电图、除颤能量、病人阻抗、心肺复苏按压深度、按压频率等数据及波形。

▲7、具有CPR质量评估功能，适用于现场急救分析、教学培训及科研统计。

（五）电源：

1、电池：免充电维护电池

2、电池工作时间：待机至少3年，不少于200次最高能量除颤。

二、便携式胸控按压机

▲1、驱动方式：使用气体作为动力源。无需市电或电池供电驱动，可使用院内和急救车车载集中供气系统。

2、按压频率：60~100次/分钟。

3、按压深度：3.8~5.2cm。

4、按压舒张比：50％:50％（即1:1）。

5、输入气动源压力：(0.34±0.04) Mpa。

6、输入气动源流量：110 L/min～155L/min。

▲7、按压方式：立体按压，垂直按压胸腔的同时，通过绷带挤压胸腔，达到全胸腔覆盖。

▲8、可移动性：能在运输途中不间断进行按压，在达到一定倾斜角度的病人搬运中也能正常按压。从病人家里－到急救车－到急诊室－到心导管室等。

▲9、按压自适应性：胸廓按压能够自动识别并适应病人胸廓尺寸，始终确保有效的按压深度。

▲10、无挡板设计：巧妙的设计，让复苏病人的身体背身板成为按压支撑板。

11、安装方便：三步操作，30秒之内完成复苏实施准备。

12、小巧便携：主机重量≤2.5Kg，方便在户外携带，在复杂的移动医疗环境中使用。

13、适用环境：急救现场、急救车、医院、机场、救援队、消防、野战医院等。

▲14、通过FDA及CFDA认证。

三、转运呼吸机

（一）用途：危重病人院前急救及转运、院内检查、科室外治疗期间的呼吸支持。

（二）技术及质量参数要求

（一）功能要求：

（1）呼吸支持功能齐全，能满足幼儿至成人ICU病人的呼吸支持功能；

（2）内置压缩机和空氧混合器电动电控便携式呼吸机，具有有创和无创通气功能；

（3）满足救护车市内、长途、航空转运需求,体积小、重量轻，内置充电电池工作时间长。

（4）具有呼吸参数及波形图监护功能。

（二）质量标准：符合中国食品、药品监督管理局医疗器械标准。

（三）技术参数：

▲（1）内置压缩机、空氧混合器、显示器等电动电控便携式呼吸机，具有有创和无创通气功能。

（2）通气模式：ACV（V）、ACV（P）、SIMV（V）/PS、SIMV（P）/PS、CPAP/PS、CPAP-NPPV/PS、窒息后备通气。

▲（3）最小潮气量≤50毫升

（4）最大潮气量≥1500毫升

（5）呼吸频率：1～60次/分

（6）吸气时间设置范围：0.3～3秒；

（7）吸入氧浓度调整范围：21%-100%

（8）PEEP：0～25cmH2O；

（9）吸气压力峰值：10～80 cmH2O

（10）压力支持：3～60 cmH2O

（11）压力触发：-6.0～0.5 cm H2O/关闭

（12）显示器：≥5英寸彩色显示器

（13）监护波形：同步监护二道呼吸

▲(14)工作海拔高度： -610至7,620米，并自动海拔补偿，具有固定翼飞机和直升机的适航证明

（15）工作温度：-25-49℃

▲（16）重量：≤4.5千克

(17)体积：≤21厘米x 32厘米x 12厘米

▲(18)内置充电电池工作时间≥8小时

(19)具有快速充电功能，2小时可从空电池充电90%满电；充满电时间≤4小时。

充电时间：

(20)内置呼气阀，可防SARS、MERS、TB等病毒污染机内管路。

▲(21)可选配细菌/病毒过滤器和化学/生物过滤器，适合有毒灾害现场急救。

▲(22)可选配MR套件，扩展MR检查时的呼吸支持。

▲(23)具有USB通讯接口，便于软件升级及数据通信。

四、耗材要求

| 序号 | 产品名称 | 规格与说明 | 数量 | 序号 | 产品名称 | 规格与说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 便携式医用供氧器 | 2.0L | 1个 | 2 | 中空舌管 | 有色 | 4个 |
| 2 | 心肺复苏急救盒 |  | 1套 | 4 | 吸引器 |  | 1个 |
| 5 | 复苏气囊 | PVC成人型 | 1套 | 6 | 吸痰管 |  | 2条 |
| 7 | 麻醉喉镜 | 弯型（大、中、小叶片） | 1套 | 8 | 开口器 | 丁字型 | 2个 |
| 9 | 一次性气管插管（带囊） | 7.0mm 7.5mm | 各1根 | 10 | 舌钳 |  | 1把 |
| 11 | 压舌板 | 一次性 | 2把 | 12 | 灭菌手套 | 6号，7号 |  |
| 13 | 口对口呼吸面膜 | 单向阀 | 1只 | 14 | 急救毯 |  | 1包 |
| 15 | 吸氧管 | 双鼻、面罩各一 | 2条 |  |  |  |  |
| 二、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 手术剪 |  | 1把 | 17 | 灭菌纱布片 |  | 10片 |
| 18 | 敷料镊子 |  | 1把 | 19 | 弹性绷带 |  | 1卷 |
| 20 | 医用烧伤纱布 |  | 1片 | 21 | 止血带 |  | 2根 |
| 22 | 三角巾 急救包 |  | 1包 | 23 | 无菌敷贴 |  | 2张 |
| 24 | 止血钳 | 弯、直各一 | 1把 | 25 | PE透气胶带 |  | 2卷 |
| 26 | 布胶布 |  | 1卷 | 27 | 无菌棉球 |  | 5包 |
| 28 | 三角绷带 | 100*100*156cm | 2包 | 29 | 纱布绷带 | 10*6cm | 4卷 |
| 30 | 卷式夹板 |  | 1卷 |  |  |  |  |
| 三、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 棉签 |  | 1袋 | 32 | 医用酒精 | 75％ | 1瓶 |
| 33 | 体温计 | 电子 | 1台 | 34 | 创伤贴 |  | 2片 |
| 35 | 血压计 | 电子（含电池） | 1支 | 36 | 双氧水 |  | 1瓶 |
| 37 | 手电筒（含电池） | 笔式 | 1把 | 38 | NS | 250ml | 1 |

包2：心电图参数需求

一、六导联心电图机参数需求

- 频率响应：0.05Hz---150Hz(在-3db之内)。

- 抗极化电压：≥±550mV或以上。

- A/D转换位数：18位。

- 灵敏度选择：1/4,1/2,1,2cm/mV;手动或自动。

- ★采样频率：8000次/秒/通道。

- 记录速度：5、10、12.5、25、50mm/秒 ±3％。

- ★内部存储器：≥500组测量信息。

- 外部存储器：可存储于U盘或SD卡选配。

- ★显示器：6.5英寸高清彩色液晶触摸屏640dots×480dots；高分辨率。

- 可选配外接条码读出器或者ID读卡器，快速载入病人数据，准确无误。

- 方便的纸槽：145mm宽记录纸，卷纸和折叠纸都可以方便使用。

- 回顾记录：可回放记录1分钟测量的心电图波形或回顾1分钟心电图波形。

- 操作装置：触摸屏和标准全键盘(触屏可变为字母键盘输入使用)。

- 具有拷贝功能，它可为用户任意重新打印不同的记录波形格式、不同的报告格式、详细测量值和分析注悉，满足用户的不同的报告格式。

- 采用最新的心电图诊断分析系统。分析诊断定为9分类4分级，从而提高了分析精度和准确度，使到机器提供的报告结果更加符合实际情况。

- ★报警信息显示点击安装不正确：即时警示电极左右接反问题，防止在病人离开医院后才发现此类问题。

- 网络（LAN）端口：标准IEEE802.3U 100BASE-TX

- ★完善的网络功能：除去通过LAN接口连接的网络功能以外，也可选择无线上网功能。

- ★心电图机数据输出模式：XML格式数据

- 具有维护自检测功能，自带标准心电发生器。

二、十二导联心电图机参数需求

- ★标准十二导联同步采集,十二导联同步记录

- 高清晰彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥5.6英寸。分辨率≥320x240。彩屏同屏显示12导心电波形，每导联显示时间≥2.8s

- 共模抵制比：≥100dB；模数转换精度：≤2.5 μV；频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）

- ★ECG分析程序：可分析长达24秒的心电波形,分析算法有5种判断类型241种病倒分析；分析结果支持中英文切换。

- 自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值

- 数字滤波器：低通滤波 75Hz，100Hz，150Hz三档、肌电滤波 25Hz/35Hz两档、交流滤波 50Hz或60Hz、基线抑制滤波 强/弱两档

- 增益/灵敏度选择：1.25, 2.5, 5，10，20mm/mV，手动或自动或更多

- 走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S或更多

- 打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等

- ★记录模式：自动或手动，自动记录支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形时间10-24秒可调。

- ★节律记录：1导联和3导联1分钟或更长时间节律记录，3导联节律记录可任选择导联。

- 符合IEC60601-2-51最新国际标准，确保更理想的信号准确性和分析的有效性

- 数据存储：内存可存储≥40份以上心电波形数据，支持可选SD存储卡实现更大容量存储。已存储的心电图文件列表可以被打印出来。

- ★网络功能：支持有线或无线网络；

- ★接口：外部输入接口10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ；信号输出接口 0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机；USB接口 支持可选配条形码/磁卡读卡器，减少错误输入患者信息的机会；SD卡接口  支持SD存储卡、SD无线网卡

- ★便携式设计，机身重量：≤4.2Kg

- 数据传输：保存的心电图数据可通过SD卡，USB转局域网或无线局域网的方式传输到计算机，并在该计算机中用软件进行回顾。

- 记录器：内置高分辨率热阵打印机，可在210毫米宽打印纸上打印多达12道心电图波形。波形和分析结果在无纸模式下可以不经打印而传输到计算机上进行回顾。

- 电池：长效可充电镍氢电池，充满电可连续工作30分钟以上。

- 标配原装导联线，具有防除颤损坏功能。

包3：理疗治疗仪

一、中医经络导平治疗仪1台；

1、输出电压及治疗频率：电压：0-2000V；频率：0.5-60Hz（0.5、10、60三档位可调）； 脉宽：0.4-2.2ms  （0.4 ms  0.8 ms  1.6 ms三档固定）；极性：正极性、负极性。

2、 额定电流电压：220V±22V  50Hz±1H；额定功耗：≤40W；输出波形：可控脉冲方波

3、 须有自增功能：每24秒自动增加强度一级，共99级可调；治疗部位应满足头面、肢体、躯干等部位；电极：粘性电极或者吸水海绵电极。

4、 输出通道：5组10个独立通道。

5、 治疗模式： 模拟针灸以及水浴疗法。水浴疗法参数：浪涌：长浪：6秒一个周期；短浪：3秒一个周期。

6、 治疗时间：0-60min，5分钟为一步进。

7、 设备应具有微电脑自动化控制，LED数码显示。

8、 具有超压供电、上电、断电、开机等各种保护电路装置。

二、多频道激光及电刺激治疗仪1台；

1、要求激光种类：红光（660nm）以及红外光（808nm），输出波形：正弦波、连续波；激光输出：①整机有二组输出通道，每组都带负压自动吸附定位，激光结合拔罐功能，每组独立工作；

2、负压强度可调，12 段调整。最低-160mmHg，最高-300mmHg；

3、激光输出功率：低：10mW、中：30 mW、高：50 mW；激光输出频率：1HZ以及10HZ；

4、电刺激输出：①电刺激模式：模式A：捶打；模式B：拍打；模式C：渐进；模式D：三种模式自动循环；电刺激强度：12 段调整，默认值最弱；电刺激速度：12 段调整，默认值最慢；输出时间：3 分钟、5 分钟、10 分钟；

5、激光及电刺激功能可分别独立使用，也可搭配一起使用。

6、应有紧急停止装置：系统界面配有紧急停止按钮、紧急停止插销及钥匙控制；还应具有罩杯自动抽气装置：抽气装置有防脱落自我检测功能，罩杯脱落，激光自行断电；

8、操作界面：图形式单色LCD 显示面板。

三、智能超短波治疗仪1台

1、电压：交流220V，输出电流：20mA，输出功率：50W，振动频率：27.12MHz；在一分钟内可以转化为最大输出功率的“急速”状态，最大输出功率为50W；

2、时间设定：5-30分钟；

3、保护装置：配备过热保护装置，经由微电脑控制，先进的输出功率过度保护系统，并有过电流保护装置、定时设定、安全停止回路，确保安全舒适；

4、操作要求：可穿着衣物治疗，并可设定时间，自动停止；

5、自动补正室温：根据季节室温变化，自动识别外界温度，调节输出功率，保持温热感恒定。

6、规格要求：最好为便携式设计，主机规格不要超过350*180*450mm

7、配件配置要求：主机1个；电极1对；输出线1条；电极布套1对；固定绑带1对。