广东省职业病防治院五官科诊疗台等设备采购公告

我院本次采购五官科诊疗台、干扰电治疗仪、纯音听力计、局部熏蒸治疗仪、环境级辐射巡检仪采用竞争性谈判方式进行采购，有关事项如下：

1.项目编号：GDZFYSB20161206

2.项目名称：广东省职业病防治院五官科诊疗台等设备采购公告

3.项目内容：

| 包号 | 名称 | 数量（台） | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五官科诊疗台 | 3 | 见附件 |
| 2 | 干扰电治疗仪 | 1 | 见附件 |
| 3 | 纯音听力计 | 2 | 见附件 |
| 4 | 局部熏蒸治疗仪 | 1 | 见附件 |
| 5 | 环境级辐射巡检仪 | 1 | 见附件 |

4.交货时间：签订合同后1个月内。

5. 合格报价人的基本条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

（2）报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）；所投产品属于医疗器械的，还需提供医疗器械经营许可证和产品注册证复印件。

（3）所投产品能满足本附件中设备需求参数中带★的技术需求。

（4）报价人需按对照附件“技术参数要求”提供用户需求书响应表，并提供投标货物的详细技术资料及配置清单。

6.报名时间：2016年12月14日中午17:00时前。

7.报名方式：通过邮件（1115171304@qq.com）将公司名称、投标的项目、联系人和相关资料扫描件（营业执照、税务登记、医疗器械经营许可证和产品注册证等）。

8.谈判时间：2016年12月15日下午14:45时。

9.  谈判地点：广东省职业病防治院办公楼4楼会议室，

广州市新港西路海康街68号。

10.  采购联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091 。

附件：技术参数要求

包1：五官科诊疗台

1、★主操作台：环保型大理石台面，长度≥1500mm,宽度≥600mm；

2、▲冷光源：LED，内置式；

3、▲万向冷光照明灯：LED，聚光、无辐射，可调节亮度。采用三关节方向转动悬臂，全方位任意伸缩，准确定位；

4、预热除雾装置：自动、手动双重功能；

5、无油超静音正压、负压泵；

6、静音仪：内置式；

7、器械盘：不锈钢，带盖，可高温高压消毒；

8、药膏罐：不锈钢，分棉球罐、纱布罐、插筒；

9、喷枪：喷雾量20ml/min 正压≥0.1Mpa 可调；

10、吸枪：吸枪负压≥600mmHg，吸力可调；

11、吹枪：吹枪压力0.01~0.15Mpa；

12、排污装置、污物盘和废物收集桶；

13、键盘托盘、储物抽屉、储物电脑柜；

14、★可根据采购方要求进行定制或改装。

包2：干扰电治疗仪参数需求

1. ▲双路三维干涉波（共12个电极）输出，可三维、二维输出相互转换；

2． 吸附式电极，吸引压-30~-300mmHg连续可调；

3． 吸引模式：连续模式、脉冲模式（15回/分、30回/分、60回/分）和自动模式；

4． 吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到30mmHg，便于取下电极，1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值；

5． 吸水海绵湿式电极，电流密度更平均，治疗更安全舒适；

6． ▲顶板自动加热功能，避免湿式电极冰冷刺激；

7． 输出波形为正弦波；

8． 输出频率（基频）为2kHz、3kHz、4kHz、5kHz可调节；

9． ▲干涉频率0.5~180Hz；

10． 在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA；

11． ▲五种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序；

12． 六种向量可调节： OFF、1、2、3、4、5；

13． ▲四种扫引时间可调节：1/f、15秒、30秒、60秒；

14． 六种调制度可调节：0、25％、50％、75％、100％、巴斯特；

15． 五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高；

16． ▲强度旋钮自动锁定功能，避免使用中误操作；

17． 治疗结束输出强度自动归零并声音提示；

18． 治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零， 防止击伤患者及无效治疗；

19． 多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。

包3：纯音听力计

1.具有以下功能：

1）气导 骨导和掩蔽功能

2）纯音  啭音和脉冲音

3）自动阈值测试和自动筛查测试
4）特殊测试:ABLB  SISI  Stenger

5）内置通讯麦克风

6）患者数据存储（50名预患者和75名患者听力图）

7）与耳遂听TM（OtosuiteTM）测听软件（noah兼容）

8）自动掩蔽功能

2．技术参数：

1）声强：气导-10-120dBHL  5dB步进

骨导-10-70dBHL   5dB步进

2）频率：气导125Hz-8000Hz

骨导125Hz-8000Hz

3）自阈值测试;

4）测试修改（升序）Hughson与Westlake模式

5）正常与快速模式

6）自动筛查测试：可选择无结果频率阈值搜索

7）接口：RS 232接口（可使用USB转接）

包4：局部熏蒸治疗仪技术参数：

★ 1、通道数：双通道（二个喷头），按键独立控制。

2、预热及治疗功率1、2、3、4档可调。

3、人性化设计，具有预热温度设置功能，预热设定温度为50～90℃。

4、加热时间≤8分钟。

5、治疗时间1-35分钟可调。

6、显示方式：大尺寸液晶屏显示。

★7、喷头采用双腔隔热设计，具有主容器和副容器，保证喷汽均匀，不喷水不滴水，治疗更舒适。

8、按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示。

9、当熏蒸机药罐中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压。

10、喷杆动作角度：75±5度。喷头动作角度：万向。

11、设备输入功率：1800W

12、额定装药容量：4L。

13、具有缺液报警及缺液自动停止加热功能。

★ 14、智能喷汽并倒计时，真正做到喷汽时间与治疗时间完全相符；

★ 15、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修,并做到完全隔离；

16、采用气路、液路防阻塞设计及工艺；

17、采用直径达23mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护。

★ 18、喷杆上下关节位采用304不锈钢材料，确保任意治疗角度的稳定性，经久耐用。

19、外置气路过滤器，方便清洁维护；

20、采用防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢加热器。

包5：环境级辐射巡检仪需求参数

- 探测器

▲1. ≥Φ30×15mm塑料闪烁体探测器；

2. 能量响应：低能端≤20keV，高能端≥3.0MeV；

25keV～60keV，指示值变化≤±35%；

60keV～3.0MeV,指示值变化≤±25%；

★ 3. 响应时间：≤10ns；

▲4. 配备可用于≥7MeV能量平衡帽；

二、主机

★1. 触摸屏，全中文操作界面；

▲2.主机可接表面污染、中子、长杆等多种不同探头，实现一机多探头的模式；

3.电源及数据接口采用LEMO插头；

★4.主机测量数据传输到电脑，无需安装专门的软件；

5.具备时间测量采集模式、计数测量采集模式、瞬时测量采集模式；

6.报警阈值和报警声音的大小可调；

7.仪器测量量程： ≥100（μSv/h）；

8.剂量率指示的固有误差：≤±10%；

9.仪器稳定性：在正常工作情况下连续工作10小时，指示值变化≤±5%；

▲10.瞬间测量采集周期：≤250ms；

11.仪器电池工作时间：显示器常亮≥16 小时；显示器关闭≥24小时；

12.仪器重量≤3kg

- 配置

1.主机1台、探头1个、连接线缆2条；

2.便携箱1个。

- 投标生产厂家要求

1.具有项目授权许可。

- 售后、培训服务

1. 不少于一天培训，考核合格后发给培训合格证书；

2. 本地24小时现场服务；

- 一年免费质保。