包一、生物安全柜 1台 限价6万元

- 一、基本要求

- 1、名称：生物安全柜

- 2、数量：1台

- 3、货期：签订合同一个月内

二、主要技术要求（达到或优于）

- 1、高性能变频风机220V,50Hz；送风效率高，双风机设计、带有自动补偿功能；

- 2、超高效过滤器，操作室洁净度1级（ISO14644.1  Class 3)。

- ▲3、全自动控制技术，每30s自动校准1次，风速传感器。

- 4、超大屏幕液晶显示，实时监测运行状态，可设定密码管理，防止误操作。显示过滤器的寿命及风机和紫外灯运行时间，既科学又经济。

- ▲5、液晶显示屏位于实验管理室人员的实验坐姿的平视区域，长度的中间位置，便于操作过程中实时了解机器的状态

- ▲6、钥匙开关电源，有利于授权管理，加强实验室生物安全管理。

- 7、柜体倾斜式设计符合人体工程学，增加操作舒适性,不容易疲劳。

- 8、操作前窗通过感应器确定前窗高度，并且与紫外灯、日光灯、风机智能联锁，更安全。

- 9、快速启动模式下，智能控制柜体各项性能，操作起来得心应手。

- 10、强化无反光前窗玻璃，防紫外线，可拉出，易清洁。

- 11、负压防泄漏设计，三层密封，工作区四面负压包围，真正做到了零泄漏。

- 12、柜体表面Ag+抑菌处理，可有效抑制细菌在柜体表面滋生。

- 13、声光报警：低风速报警，前窗位置高于或低于安全高度报警。

- 14、通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105。

- ▲15、安装后可通过产品保护生物检测，检测结果不超过5CFU,对照培养皿呈阳性。

- ▲16、安装后可通过交叉污染保护检测，检测结果不超过2CFU，对照培养皿呈阳性。

- ▲17、安装后可通过压力衰减法检测：加压500Pa，保持30min后压力不低于450Pa。

- ▲18、安装后可通过ATI光度计的高效过滤器完整性测试。

- 20、完成安装验证、操作验证。

- 21、柜内气流70%内循环，30%外排模式

- 22、规格要求：外形尺寸（长×宽×高mm）:≤ 1645×760×1420，内部尺寸（长×宽×高mm）:≥1570×555×675

- 23、配置清单（包括但不限于）

- （1、1245主机：1台

- （2、移动支架：1副

- （3、防溅插座：2个

（4、30w紫外灯：1支

- 三、商务要求

- 1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关规定。

2、安装验收期间，在招标人所在地对招标人进行仪器操作、日常维护、所有检测指标的现场培训，2年内须提供不少于每年1次的上门免费培训服务。培训所需全部费用均已包含在投标报价中。

- 3、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 4、招标人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

- 5、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准；”②符合招标文件和响应承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 6、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。货物验收所发生的检验费用由中标人负担。

- 8、中标人负责设备的供货、安装调试、验收，经招标人验收合格方可。质量保证期不少于 3 年，自招标人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。质保期内由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期后设备维修配件更换只收取成本费用。须提供由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书。

9、对招标人的服务通知，中标人在接报后 24 小时内响应， 48 小时内到达现场， 72 小时内处理完毕。若在 72 小时内仍未能有效解决，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:2延长保修期(即停机1天，延长保修期2天，如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机。

★10、中标人承担设备首次计量费用。

包二、肺功能测试仪 １台 限价　２．５万元

- 一、基本要求

- 1、名称：肺功能测试仪

- 2、数量：１台

- ３、用途：用于测量肺活量、用力肺活量、最大通气量。

- ４、货期：签订合同一个月内

二、主要技术要求（达到或优于）

2.1 可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）,便携式设计,可进行支气管舒张试验。

2.2 检测显示参数包含：FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET等呼气指标，PIF、FIVC、FIF50%、FEF50%/FIF50%等吸气指标；VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、IC等。

2.3 传感器类型：筛网压差式传感器。

2.4 流量测量范围：（0～14）L/s；流量精确范围：±10%或0.17 L/s，取其大者。

2.5 容量测量范围：（0～10）L；容量精确范围：±3%或者±0.05L，取其大者。

2.6 气流阻力：流量测量范围内小于0.35Kpa/（L/s）。

2.7 频率响应：应不超过±12%或者±0.25L/s，取其大者。

2.8 定标：可配合定标筒进行常规定标和三流速定标。

2.9 具备自动测量环境温湿度并进行BTPS自动修正功能。

2.10 软件功能：受检者数据管理、以图表方式重现数据、测试期间实时数据显示、实时显示检测期间的FVC, SVC, MVV等图形及数值，可自动分析检测结果，在测试期间实时显示流量容积（F-V）曲线、时间容积（V-T）曲线；报告单可以A4报告体现。

2.11 质量控制：依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、E、U、F；，受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确。

2.12 软件操作：肺功能检查对象信息收集及管理模块：可录入检查对象基本信息、症状、危险因素、呼吸系统疾病史、身体测量结果、禁忌症、及定期的慢阻肺高危人群及患者的随访管理等信息；随访问卷模块：CAT、mMRC、COPD-SQ等问卷配置；账号管理及设置模块：账号及密码管理，账户基本信息配置，版本升级、设备管理、预计值选择、数据同步等。

2.13 云端数据平台：项目管理功能、质控管理功能、信息管理功能、报告管理模块、数据导出功能、数据共享、数据安全及平台可扩展功能。

2.14 系统连接：配备肺功能检查系统软件，数据及图像输出可通过USB、蓝牙、GSM方式传输。2.15 数据传输：可通过数据传输模块将测量数据同步到云端，让医生实现远程查看测量结果；也可以导出Excel格式的历史检查数据。

2.16 预设多种肺功能预计值参数,中国人预计值公式。

- 三、商务要求

- 1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关规定。

2、安装验收期间，在招标人所在地对招标人进行仪器操作、日常维护、所有检测指标的现场培训，2年内须提供不少于每年1次的上门免费培训服务。培训所需全部费用均已包含在投标报价中。

- 3、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 4、招标人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

- 5、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准；”②符合招标文件和响应承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 6、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。货物验收所发生的检验费用由中标人负担。

- 8、中标人负责设备的供货、安装调试、验收，经招标人验收合格方可。质量保证期不少于 2 年，自招标人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。质保期内由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期后设备维修配件更换只收取成本费用。须提供由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书。

9、对招标人的服务通知，中标人在接报后 24 小时内响应， 48 小时内到达现场， 72 小时内处理完毕。若在 72 小时内仍未能有效解决，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:2延长保修期(即停机1天，延长保修期2天，如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机。

★10、中标人承担设备首次计量费用。