包一、净气型化学品储存柜 2台 限价4.8万元

- 一、基本要求

- 1、名称：净气型化学品储存柜

- 2、数量：2台

- 3、货期：签订合同45天月内

二、主要技术要求（达到或优于）

- 1.系统要求：

- 1.1用于存储液体及固体化学试剂过程中的有害物质的过滤，24小时净化室内空气，对实验人员提供有效的安全防护。采用灵活的模块化系统，针对液体,粉尘,液体与粉尘混合以及洁净室应用,可配置单层活性炭,双层活性炭及活性炭与HEPA组合型过滤器，经过过滤后，洁净的空气在室内循环，有效保护了实验室及实验人员的安全。

- 2.技术指标：

- ▲2.1所投产品的生产厂家需达到国家安全生产标准化三级企业要求；（提供相关证明材料）

- ▲2.2过滤器活性炭碘吸附值符合GB/T12496.8-2015标准，碘吸附值≧1300mg/g。提供具有CMA认证的第三方机构出具的检测报告。

- ▲2.3风机要求：风机箱须全PP注塑一体成型；可以很好地防止被腐蚀、防止漏电及降低噪音；

- 2.4柜体材质

- 2.4.1全部采用双层构造；

- 2.4.2柜身厚度≥1.0mm 的优质镀锌钢板经过高频焊接，使用寿命更长，稳固性更好；

- 2.4.3柜门厚度≥1.0mm 的优质镀锌钢板，独特设计,三点联动式门锁，双层门轻松自如启闭120度，柜门配双锁，实现双锁安全管理；

- 2.4.4  柜体＞5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；

- 2.4.6配4件活动层板（可选配增加PP托盘），可上下自由调节；

- 2.4.7柜子内外环氧树脂静电喷涂处理;

- 2.4.8柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线;

- 2.4.9柜底可配活动推轮，方便移动使用。

- 2.5安全警报：智能化科技通过LED光带闪烁和报警声音次数来提醒：安全报警及在线监控信息系统：管理人员通过电脑或手机可远程实时监控净气型储药柜的运行状态，并具备更改设置、查看历史记录功能。如果设备出现异常将有LED光带闪烁和报警声光结合的形式提醒使用者;

- ▲2.6过自动过滤器报警器Molecode S:针对有机类饱和检测；

- 2.7过滤器吸附容量列表:化学品手册列出的超过600种化学品过滤参数：在TWA的1%临界点，过滤器吸附该化学品的具体质量；

- 2.8外部尺寸（长×宽×高mm）：≥900×550×2000mm；

- 2.9储存容量：≥120瓶（每瓶500ml）

- 2.10空气处理量：220 m 3 /h；

- 2.11电压/频率：适用电压：100-240V；内部电路：24V-DC/50-60 Hz；

- ▲2.12售后服务通过了国家质量监督检验检疫总局制定的国家标准:商品售后服务体系GB/T27922-2011，服务能力达到五星级，并持有专业证书;（提供相关证明材料）

- 2.13为了保证产品质量，生产厂商须通过相关认证体系：包括ISO 9001-2008认证、ISO14001-2004环境管理体系；（提供相关证明材料）

- ▲2.14该产品用于存放化学品，涉及到消防安全，制造厂商对所生产产品须向保险机构投保产品责任险及公众责任险，保险赔偿限额不低于五百万人民币或等值外币。（提供相关证明材料）

- 3.配置清单（包括但不限于）：

- 3.1主柜体及机头模块1套

- 3.2无刷风机箱1套

- 3.3 全镀锌钢制层板4块

- 3.4对开式镀锌钢板门1付

- 3.5钢制机械双锁，每把配备专用锁匙两根

- 3.6有机无机综合过滤器1套

- 3.7电源线1条

- 3.8相关说明书及配套软件各1套

- 三、商务要求

- 1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关规定。

2、安装验收期间，在招标人所在地对招标人进行仪器操作、日常维护、所有检测指标的现场培训，2年内须提供不少于每年1次的上门免费培训服务。培训所需全部费用均已包含在投标报价中。

- 3、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 4、招标人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

- 5、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准；”②符合招标文件和响应承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 6、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。货物验收所发生的检验费用由中标人负担。

- 8、中标人负责设备的供货、安装调试、验收，经招标人验收合格方可。质量保证期不少于 2 年，自招标人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。质保期内由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期后设备维修配件更换只收取成本费用。须提供由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书。

9、对招标人的服务通知，中标人在接报后 24 小时内响应， 48 小时内到达现场， 72 小时内处理完毕。若在 72 小时内仍未能有效解决，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:2延长保修期(即停机1天，延长保修期2天，如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机。

包二、防爆型四合一气体报警仪 １台 限价5.7万元

- 一、基本要求

- 1、名称：防爆型四合一气体报警仪

- 2、数量：１套

- ３、仪器配套装置：仪器配套装置包括但不限于1台环境气体综合分析仪、1台便携式气体检测仪

- ４、货期：签订合同一个月内

二、主要技术要求（达到或优于）

环境气体综合分析仪技术参数：

- ★1、适用于常规、消防或易燃易爆等场合的应急检测、浓度超限报警等，可搭载无人机完成数据的采集、传输及显示。适用于大范围现场的快速检测及查找污染源等领域。

- ▲2、分体式设计，配备手操器（需提供实物照片等证明材料）

- ★3、气体检测项目包含：氧气（O2）、硫化氢（H2S）、一氧化碳(CO)、甲烷（CH4）、苯（C6H6）、氨气（NH3）；粉尘检测项目包含：TSP、PM1.0、PM2.5

- ▲4、手操器与主机可以无线通讯

- 5、手操器具备高亮触摸屏，不低于5.0英寸

- 6、气体传感器模块化设计，气体传感器可选，数量不低于20种

- 7、气体模块之间为快接设计，无需手动拆卸螺丝进行连接（需提供实物照片等证明材料）

- 8、可快速开展检测工作，无需从箱包中取出

- 9、大气压、环境温度、环境相对湿度可实时测量

- ▲10、预留气象参数接口，可外接气象检测仪（需提供实物照片等证明材料）

- 11、主机内置锂电池，可连续工作不低于10小时，电池可更换

- 12、标准Type-C充电接口，支持交、直流两种供电方式

- 13、自带报警灯提示

- 14、自带震动报警功能

- ▲15、具备单北斗定位功能（需提供相关证明材料）

- 16、手操器具有数据存储（最多能存储5000组数据，数据永久储存）及打印功能

- ▲17、可搭载无人机进行走航检测

- ▲18、防护等级不低于IP65（提供相应证书证明）

- ▲19、主机防爆等级不低于Ex d ib ⅡB T3 Gb（提供相应证书证明）

- ▲20、为保证安全，需提供静电放电抗扰度检测报告

- ▲21、最多可以安装21种气体传感器

- 22、工作电源：内置锂电池(7.4V/3.4Ah)或外接5V/3.5A电源适配器；控制模块（7.4V/6.8Ah）或5V/3.5A电源适配器

- 23、智能显示终端：尺寸≤长220mm×宽125mm×高40mm ；重量≤650g

- 24、控制模块：尺寸≤长220mm×宽125mm×高60mm ；重量≤650g

- 25、检测模块：尺寸≤长220mm×宽125mm×高50mm ；重量≤650g

- 26、传感器技术指标（包含的检测项目名称：参数范围、分辨率）

- 26.1 氧气 ：（0～30）% 、0.01%

- 26.2 硫化氢：(0～200) umol/mol、0.1umol/mol

- 26.3 一氧化碳：（0～1000）umol/mol、（0.1/0.01）umol/mol

- 26.4 甲烷：（0～100）% LEL、0.01%LEL

- 26.5 苯：（0～20）umol/mol、0.001umol/mol

- 26.6 氨气：（0～100）umol/mol、0.01μmol/mol

- 26.7 PM2.5：（0～1000）μg/m3、1μg/m3

- 26.8 PM1.0：（0～1000）μg/m3、1μg/m3

26.9 TSP：（0～1000）μg/m3 、1μg/m3

便携式气体检测仪技术参数：

- ★1、内置泵吸式测量，可一键切换为扩散式测量。

- 2、仪器有泵堵塞报警功能。

- 3、仪器有LED 照明。

- 4、采用数字传感器，每个传感器可插拔、智能识别、即插即用，免标定，可插在任意传感器插槽位置。

- 5、可通过仪表设置打开或关闭任意一个传感器。

- 6、传感器缺失报警功能，传感器寿命到期预警。

- ▲7、仪器单位切换，单位可选：μmol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、μg/m3、%Vol、%LEL。

- 8、按键操作，快捷一键校准功能。

- 9、仪器屏幕不下于2.4 英寸高清彩屏。

- 10、数据存储，存储容量 100 万条以上，可选配大容量存储卡，存储数据大于 1000 万条。

- 11、仪器可与TYPE-C 快充与通讯。

- 12、仪器同时支持蓝牙、WIFI、LORA、MESH、4G、NB-IOT 等方式，具有信号强度显示；WIFI、4G 可支持 HTTP、MQTT、 TCP、UDP 等通讯协议。

- ▲13、仪器支持远程维护及远程升级。

- 14、仪器支持跌倒报警。 SOS 一键呼救（运动报警，主动呼救），懒人钟功能。

- ▲15、数据恢复功能，部分或全部恢复出厂数据。

- 16、内置气体库（可燃、VOC、有毒气体）。

- 17、最大值、最小值、加权平均值显示，实时曲线、条形图、列表显示。

- 18、多种报警音可选，报警音可分别独立设置，报警音量大于 95dB，30 厘米。

- 19、多种报警方式报警模式，多个报警点设置，可关闭报警。

- 20报警方式：声光报警、震动报警、语音报警。 报警种类：浓度报警、欠压报警、故障报警、泵堵塞报警、跌倒报警、SOS 报警（运动报警）。 报警模式：低报警、高报警、区间报警、TWA/STEL 报警。

- 21、仪器有误操作识别、零点自动跟踪。 目标点多级校准功能。

- 22、本安电路设计，防爆、防振、抗静电，抗辐射。

- ▲23、仪器防护等级 IP66。

- 三、商务要求

- 1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关规定。

2、安装验收期间，在招标人所在地对招标人进行仪器操作、日常维护、所有检测指标的现场培训，2年内须提供不少于每年1次的上门免费培训服务。培训所需全部费用均已包含在投标报价中。

- 3、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 4、招标人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

- 5、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准；”②符合招标文件和响应承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 6、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。货物验收所发生的检验费用由中标人负担。

- 8、中标人负责设备的供货、安装调试、验收，经招标人验收合格方可。质量保证期不少于 2 年，自招标人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。质保期内由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期后设备维修配件更换只收取成本费用。须提供由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书。

9、对招标人的服务通知，中标人在接报后 24 小时内响应， 48 小时内到达现场， 72 小时内处理完毕。若在 72 小时内仍未能有效解决，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:2延长保修期(即停机1天，延长保修期2天，如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机。