宽能马林杯能谱刻度源采购需求

一、基本要求

1、项目名称：宽能马林杯能谱刻度源

2、技术服务期限：3个月

3、需提供以往类似产品供货业绩案例。

- 主要技术要求

▲1．标准物质密封于一个马林杯内, 马林杯容量不小于2L，马林杯尺寸见生物样品中放射性核素的γ能谱分析方法(GBT16145-2020)附录B图B.1，杯外标注生产时间及批号、定值时间及其活度；；

2. 提供 1:3  60-80目咖啡渣基质；

▲3. 马林杯应内含核素:Cd-109、Co-57、Ce-139、Hg-203、Sn-113、Sr-85、Cs-137、Y-88、Co-60、Am-241、Pb-210、Mn-54、Zn-65、Cs-134；

▲4. 马林杯总活度≤22 KBq；

▲5. 提供溯源至原厂校准证书和基材分析报告；

▲6. 国内标准物质按照JJF 1342《标准物质研制（生产）机构通用要求》和JJF 1343《标准物质定值的通用原则及统计学原理》、国外标准物质按照ISO 17034《General requirements for the competence of reference material producers》和ISO Guide35 《Reference materials — Guidance for characterization and assessment of homogeneity and stability》进行制备。准确性为：不确定度≤5%，k=2，定值日期距到货日不超过3个月。均匀性为:均分到1m时变异系数<3%，提供工艺形式的均匀性模型检验报告；

7. 按照GB/T 15000.4/ISO Guide31《标准样品工作导则 第4部分：证书、标签和附带文件的内容》提供标准物质证书和量值证明文件。

▲8. 标准物质溯源至中国国家计量标准、美国国家计量标准（NIST）、德国国家计量标准（PTB）、英国国家计量标准（NPL）或法国国家计量标准（LNHB）；

9.标准物质中总γ杂质活度含量≤0.1%；

10.未拆分时有效使用期1年。