包一、噪声频谱分析仪（防爆） 2台 限价4万元
一、基本要求  
1、名称：噪声频谱分析仪（防爆） 
2、数量：2台
二、主要技术要求（达到或优于）
▲1.设备应符合 GB/T 3785.1—2023 《电声学 声级计 第1部分：规范》1级 GB/T 3241.1—2025 1级《电声学 倍频程和分数倍频程滤波器 第1部分：规范》GB/T 15952—2010《电声学 个人声暴露计规范》
2. 频率范围：10 Hz～20 kHz
3. 测量范围：A计权声级：28 dB～136 dB；C计权峰值声级：60 dB～136 dB
4. 频率计权：并行（同时）A、C、Z计权
5. 时间计权：并行（同时）F（快）、S（慢）、I（脉冲）、I110
6. 主要测量功能：总值积分、统计积分、声暴露级测量、1/1 OCT倍频程分析、1/3 OCT倍频程分析
7. 主要测量指标包括但不限于：Lxyp、Lxeq,T、Leq,t、Lxymax、Lxymin、LxE、Lxpeak、E、Ln、SD、TWA、Lex,8h、LAVG、DOSE、Ld、Ln、Ldn、Linst（注：x为A、C、Z；y为F、S、I、I110；n为5、10、50、90、95）
8.设备配备 倍频程频谱分析功能、滤波器类型：并行(实时)倍频程，G=10³/¹⁰。符合标准：GB/T 3241.1-2025 2级。滤波器中心频率：31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz
9.设备包含倍频程频谱分析功能，符合标准：GB/T 3241.1-2025 2级。
[bookmark: _GoBack]滤波器中心频率包括：20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、800 Hz、1 kHz、1.25 kHz、1.6 kHz、2 kHz、2.5 kHz、3.15 kHz、4 kHz、5 kHz、6.3 kHz、8 kHz、10 kHz、12.5 kHz
10.设备时间计权档位：F档及S档。
11.实时分析：同时完成所有中心频率及A计权，C计权，Z计权、用户自定义频率计权。
12.数据存储：不小于4 GB内部存储，最大可支持不小于64 GB TF卡扩展
13.通信方式：交流输出、直流输出、IO扩展口、USB接口
14. 外壳防护等级：IP 54
15.供电方式：1）干电池供电；2）5V/1 A外接电源
16.工作温度：-10℃~50℃
▲17.防爆认证：本安型防爆，具备矿用+工厂双防爆认证，防爆标志：Ex ib I Mb / Ex ib IIC T4 Gb（提供证明文件）
三、商务要求
1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关规定。
2、安装验收期间，在招标人所在地对招标人进行仪器操作、日常维护、所有检测指标的现场培训，2年内须提供不少于每年1次的上门免费培训服务。培训所需全部费用均已包含在投标报价中。
3、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
4、招标人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
5、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准；”②符合招标文件和响应承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。
6、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。货物验收所发生的检验费用由中标人负担。
8、中标人负责设备的供货、安装调试、验收，经招标人验收合格方可。质量保证期不少于1年，自招标人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。维保服务可由设备制造商或其授权服务商提供，授权文件须包含制造商公章、授权项目编号、有效期及官方联系人，确保授权链完整可溯。质保期后设备维修配件更换只收取成本费用。须提供由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书。
9、对招标人的服务通知，中标人在接报后 24 小时内响应， 48 小时内到达现场， 72 小时内处理完毕。若在 72 小时内仍未能有效解决，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:2延长保修期(即停机1天，延长保修期2天，如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机。











包二、噪声峰度测量仪 12台 限价15万元
一、基本要求  
1、名称：噪声峰度测量仪 
2、数量：12台
二、主要技术要求（达到或优于）
1.测量通道:一通道噪声
2.符合检定规程:JJG188 .JJG778 JJG980. JJG655.
3.噪声测量范围:53-143dB(传声器灵敏度级:-53dB)
5.噪声频率范围:20Hz~10kHz
6.频率计权:具备A计权,C计权,Z计权等频率计权方式
7.时间计权:具备F档、S档、I档、Peak档等时间计权方式
8.▲噪声测量指标包括但不限于Lex,8h;Lex,8h’;Leq,T;E;Dose;LAVG;SEL;TWA;Ln;Lmax、Lmin;
▲9.防爆标志：具备Ex ia IIC T4 Ga防爆标志
10.电源：锂电（1000mAH），低关机电流（＜20uA）
11.防水防尘：IP54级别
12.设备应支持蓝牙、48kHz,32Bit录音及数据记录功能
▲13设备应支持与智能移动终端远程遥控功能（至少含实时测量、仪器设置、数据管理、质量控制等功能模块），提供APP相关功能照片
▲14设备可提供拓展功能包含：主机预留拓展三轴向手传振动功能（支持后期选配），提供相关功能照片
15.设备应配置个人声暴露计2级、防爆型、时序图、智能移动终端APP。
16.具备噪声峰度测量功能
三、商务要求
1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关规定。
2、安装验收期间，在招标人所在地对招标人进行仪器操作、日常维护、所有检测指标的现场培训，2年内须提供不少于每年1次的上门免费培训服务。培训所需全部费用均已包含在投标报价中。
3、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
4、招标人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
5、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准；”②符合招标文件和响应承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。
6、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。货物验收所发生的检验费用由中标人负担。
8、中标人负责设备的供货、安装调试、验收，经招标人验收合格方可。质量保证期不少于 1 年，自招标人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。质保期内由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期后设备维修配件更换只收取成本费用。须提供由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书。
9、对招标人的服务通知，中标人在接报后 24 小时内响应， 48 小时内到达现场， 72 小时内处理完毕。若在 72 小时内仍未能有效解决，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:2延长保修期(即停机1天，延长保修期2天，如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机。


