噪声与振动传感器配套设备 1批 限价18万元
一、基本要求  
1、名称：噪声与振动传感器配套设备 
2、数量：1批
3、配套设备包括但不限于：（1）多指向电容传声器1台，（2）高声压级传声器1台，
（3）超声传声器1台 ，（4）仿生传声器2台，（5）仿生发声器1台,
二、主要技术要求（达到或优于）
1、多指向电容传声器：
1.1▲提供9种不同的指向性，每种应用都有较好的设置，峰值保持LED能够显示甚至是较短暂的过载峰值电平。
1.2带音频峰值保持的过载警示，检测到短暂的音频峰值。
1.3▲R轴精密旋转滑台，行程粗调360°，负载49N(5kgf)，偏心量0.05mm
1.4音频频响范围：20-20000Hz
1.5前置衰减器：-6、-12、-18dB
1.6等效声噪级：6dB-A
1.7灵敏度：23 mV/Pa
1.8低切滤波器:160、80、40Hz
1.9▲电源适配器，单通道48VDC幻象电源输出，内置无噪声100kHz开关式电源模块，输出稳定、干净，确保传声器拾音表现不受干扰。
1.10▲三种衰减幅度(-6、-12、-18dB)，适用于近距离拾音或高达158dBSPL的高强度声源。
1.11三种可选的低切滤波器，降低风噪，次低频噪音或近讲效应的影响。

2、高声压级传声器：
2.1产品类型：1/4 英寸 CCP 压力式标准传声器套件（高压型），符合 IEC 61094 WS3P 标准
2.2▲频率响应：3.15 Hz～70 kHz（±2 dB）
2.3▲动态范围：60 dB(A)～184 dB
2.4灵敏度：0.25 mV/Pa（@250 Hz，±2 dB）
2.5电气与接口：CCP 恒流供电 2–20 mA/24 V 空载；10/32 Microdot 母头连接器；支持 IEEE 1451.4 TEDS v1.0

3、超声传声器
3.1产品类型：1/2 英寸电容式自由场测量传声器，满足 IEC 61094 - 4 WS2F 标准要求
3.2▲频率范围：10 Hz～40 kHz
3.3▲动态范围：本底噪声 22 dB (A)，最大峰值声压级 161 dB
3.4灵敏度：开路灵敏度 12.5 mV/Pa（@1 kHz），误差≤±1.5 dB

4、仿生传声器
4.1★ 频率响应： 频响范围需至少覆盖 20Hz – 16kHz。其中 20Hz – 8kHz 频段平坦度需控制在 ±0.5dB 以内；8kHz – 16kHz 频段平坦度需控制在 ±1dB 以内。
4.2▲本底噪声： 固有噪声电平（底噪） ≤ 16 dBA。
4.3▲动态范围： 线性测试范围需覆盖 16 dBA 至 135 dBA（测量上限不低于 135 dBA）。
4.4灵敏度： 标称灵敏度不低于 50mV/Pa（容差范围 -26.0dB ± 2dB re 1V/Pa）。
4.5供电与接口： 支持 IEPE 恒流源供电标准，典型工作电流 4mA。传声器需能够与主流专业声学数据采集前端模块直接连接使用

5、仿生发声器
5.1测试频率范围： 有效声学输出频率范围至少覆盖 100Hz – 10kHz。
5.2★ 频率响应（均衡后）： 均衡后的声场频响特性必须满足 ETSI TS 102 924 国际标准要求。
5.3▲谐波失真： 宽频带内的声学谐波失真指标需优于或满足 ITU-T P.58 标准要求。
5.4最大处理功率： 连续/最大输入功率 ≥ 10W。
5.5标称阻抗： 4 Ω（欧姆）。
5.6工作与环境适应性 (Environmental Specifications)
5.7使用环境： 支持在温度 0°C – 50°C (32°F – 122°F)，相对湿度 20% – 80%（无冷凝）的环境下稳定测试。
5.8存储环境： 支持在温度 -20°C – 70°C (-4°F – 158°F) 环境下安全存储
三、商务要求
1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关规定。
2、安装验收期间，在招标人所在地对招标人进行仪器操作、日常维护、所有检测指标的现场培训，2年内须提供不少于每年1次的上门免费培训服务。培训所需全部费用均已包含在投标报价中。
3、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
4、招标人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
5、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准；”②符合招标文件和响应承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。
[bookmark: _GoBack]6、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。货物验收所发生的检验费用由中标人负担。
8、中标人负责设备的供货、安装调试、验收，经招标人验收合格方可。质量保证期不少于1 年，自招标人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。维保服务可由设备制造商或其授权服务商提供，授权文件须包含制造商公章、授权项目编号、有效期及官方联系人，确保授权链完整可溯。质保期后设备维修配件更换只收取成本费用。须提供由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书。
9、对招标人的服务通知，中标人在接报后 24 小时内响应， 48 小时内到达现场， 72 小时内处理完毕。若在 72 小时内仍未能有效解决，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:2延长保修期(即停机1天，延长保修期2天，如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机。
















