包一、低温保存箱 1台 限价1.15万元

- 一、基本要求

- 1、名称：低温保存箱

- 2、数量：1台

- 3、货期：签订合同一个月内

二、主要技术要求（达到或优于）

- 温度范围≥-10°C～-30°C可调节；微电脑控制，LCD数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃；

- 样式：立式

- ▲3、有效容积：≥298L。外部尺寸：≤770*710*1828mm，内部尺寸：≥541*443*1218mm

- 4、设定-30℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内；

- ▲5、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警；

- ▲6、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

- ▲7、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

- ▲8、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；

- 9、立式单门结构，密封保温效果好，环保节能；

- 10、箱内搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品；

- 11、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；

- 12、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

- 13、可选配圆盘式温度记录仪，RS485或USB接口或USB接口+打印机其一。

- 14、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

- 三、商务要求

- 1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关规定。

2、安装验收期间，在招标人所在地对招标人进行仪器操作、日常维护、所有检测指标的现场培训，2年内须提供不少于每年1次的上门免费培训服务。培训所需全部费用均已包含在投标报价中。

- 3、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 4、招标人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

- 5、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准；”②符合招标文件和响应承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 6、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。货物验收所发生的检验费用由中标人负担。

- 8、中标人负责设备的供货、安装调试、验收，经招标人验收合格方可。质量保证期不少于 2 年，自招标人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。维保服务可由设备制造商或其授权服务商提供，授权文件须包含制造商公章、授权项目编号、有效期及官方联系人，确保授权链完整可溯。质保期后设备维修配件更换只收取成本费用。须提供由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书。

9、对招标人的服务通知，中标人在接报后 24 小时内响应， 48 小时内到达现场， 72 小时内处理完毕。若在 72 小时内仍未能有效解决，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:2延长保修期(即停机1天，延长保修期2天，如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机。

★10、中标人承担设备首次计量费用。

包二、视野计 2台 限价16万元

- 一、基本要求

- 1、名称：视野计

- 2、数量：2台

- 3、用途：用于检查视神经、视网膜、视路等组织

- 3、货期：签订合同一个月内

二、主要技术要求（达到或优于）

- 1.最大检测范围：90度 ，检测距离：中心30cm

- 2.视标亮度：0asb——10000asb（ 0-40dB阶级）

- 3.视标大小：Goldmann III

- 4.背景光亮度：白色31.5 asb ( 10cd/m2 )

- 5.视标呈现时间：≥200ms200ms（可调），视标间隔时间：500-2000ms

- 6.阈值测试程序： 10-2、24-2、30-2、60-4、macula、鼻侧阶梯

- 7.阈值检测策略：全阈值策略、智能交互式策略、快速智能交互式策略≤2分钟，30°测试≤5分钟

- 8.筛选测试程序：C-40、C-76、P-60、FF-81、FF-120、FF-135,鼻侧阶梯

- 9.筛选检测策略：二区法、三区法、量化缺损

- ▲10.特殊检测程序：Estemann单眼、Estemann双眼、驾驶员单眼150度水平视野检查、驾驶员单眼标准程序，驾驶员快速筛查程序，上半部36º筛查，盲区范围检查

- 11.策略模式：年龄相关、阈值相关、单刺激

- 12.有自动眼位识别，大瞳孔眼位识别

- ▲13.头部移动：额托、腮托自动联动

- 14.固视监测：Heijl/Krakau盲点检测、头位监测、眼位动态监视、自动眼位校准、眼位偏移曲线、眼位偏移报警、瞳孔自动测量

- 15.腮托控制：触摸屏控制、键盘控制、鼠标控制、独立按键控制

- 16.环境光监测功能

- 17.软件分析：可信性分析，单多项报告分析，GHT青光眼半视野分析，青光眼进展分析，VFI视野指数分析。

- 18.软件可接入医院HIS/PACS系统，实现医院信息化、智能化管理；配备工作站、图文输出设备。

- 三、商务要求

- 1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关规定。

2、安装验收期间，在招标人所在地对招标人进行仪器操作、日常维护、所有检测指标的现场培训，2年内须提供不少于每年1次的上门免费培训服务。培训所需全部费用均已包含在投标报价中。

- 3、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 4、招标人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

- 5、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准；”②符合招标文件和响应承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 6、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。货物验收所发生的检验费用由中标人负担。

- 8、中标人负责设备的供货、安装调试、验收，经招标人验收合格方可。质量保证期不少于 2 年，自招标人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。质保期内由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期后设备维修配件更换只收取成本费用。须提供由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书。

9、对招标人的服务通知，中标人在接报后 24 小时内响应， 48 小时内到达现场， 72 小时内处理完毕。若在 72 小时内仍未能有效解决，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:2延长保修期(即停机1天，延长保修期2天，如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机。

★10、中标人承担设备首次计量费用。