包一、轮转式切片机 1台 限价9万元

- 一、基本要求

- 1、名称：轮转式切片机

- 2、数量：1台

- 3、货期：签订合同一个月内

二、主要技术要求（达到或优于）

1.切片方式：半自动轮转式切片机；

2.显示方式：机身内置彩色触控屏；屏幕不小于4-5英寸

▲3.用户管理：≥3个用户，实现对不同操作用户的切片数据管理；

* 4.切片调节：

4.1切片厚度：0.5-100μm；

4.2切片厚度调节范围：0.5-5μm，0.5μm增幅 、5-20μm，1-2μm增幅 、20-60μm，5-10μm增幅 、60-100μm，10-20μm增幅

4.3修片厚度：1-500μm;

4.4修片厚度调节范围： 1-10μm，1μm增幅 、10-20μm，2-5μm增幅 、20-50μm，5-10μm增幅、50-100μm，10-20μm增幅 、100-600μm，50μm增幅

5.样本回缩：0-100μm，2-5μm增幅；

6.行程范围：水平行程范围≥25㎜，垂直行程范围≥70㎜;

7.进样

▲7.1进样速度：前进后退速度0—2000μm/s，速度可自由调节；

7.2最大样本夹头尺寸：55㎜×55㎜

7.3样本头角度：样本头调节角度X/Y±8°-10°，具有零位标识刻度位，且X轴、Y轴均具有各8度的可视化刻度显示指引；

7.4样本头记忆：具有样本头位置记忆功能，可进行一键快速定位

▲7.5样本头进样方式：≥3种，至少包括小手轮、外接独立操作控制器、机身左侧按键面板

- 8.手轮

▲8.1大手轮力平衡系统：采用非铅块配重方式，手感轻盈，操作轻松；

▲8.2大手轮锁定：可在最高点锁定和任意位置锁定；可通过屏幕上锁定图标颜色直观显示大手轮状态。

8.3半刀修片功能：大手轮转动角度≥10°即可触发修片模式，半刀修片完成后整圈转动手轮，即可自动切换到切片模式；

▲8.4粗修方式：必须具有小手轮粗修方式；左侧粗修小手轮，具有≥3种方式操作（包含但不限于手柄、转盘、手指盘）

▲8.5小手轮速度：小手轮控制样本进样速度可调，速度范围50μm/r——500μm/r；

▲8.6小手轮定位：小手轮转动有有细分定位，细分位≥100分格，每转动一分格，样本头前进或者后退幅度可调，调整范围为0.5um——5μm；

▲8.7小手轮调节：粗修小手轮进样方向、速度可通过软件快速实时调节，适应不同操作者使用习惯；

9.刀架

9.1刀架功能：可精准侧向位移，无需移动刀片即可保证刀片全长刀口使用，兼容宽刀和窄刀，内置护刀器和退刀装置；

9.2刀架结构：采用燕尾槽结构的底座，前后移动和锁定精准、稳定；

9.3刀座快速定位：具有快速定位位置和角度的刻度指示，位置范围为：0-2.5cm，调整角度范围为：0-10°；

10.整机设计：机身采用全包裹式设计，具有大容量置物台，置物台面积≥500cm²；

11.废屑收集盘：容积≥2L，采用磁吸结构和防静电设计，减少石蜡粘附，易拆卸易清洁；

12.数据接口：设备内置可拓展接口USB接口≥2个，网线接口≥1个，串行通信接口≥1个，可实现数据导入导出、软件升级更新、外接扫描枪、设备有线联网及外接控制面板等功能

▲13.关联售后管理系统：设备具有自动关联厂家的售后管理系统功能，用户通过扫设备上的小程序码可查询设备相关信息，并向厂家和代理商的售后团队提交售后服务、查看进度、服务评价以及产品知识库。

- 三、商务要求

- 1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关规定。

2、安装验收期间，在招标人所在地对招标人进行仪器操作、日常维护、所有检测指标的现场培训，2年内须提供不少于每年1次的上门免费培训服务。培训所需全部费用均已包含在投标报价中。

- 3、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 4、招标人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

- 5、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准；”②符合招标文件和响应承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 6、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。货物验收所发生的检验费用由中标人负担。

- 8、中标人负责设备的供货、安装调试、验收，经招标人验收合格方可。质量保证期不少于5 年，自招标人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。质保期内由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期后设备维修配件更换只收取成本费用。须提供由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书。

9、对招标人的服务通知，中标人在接报后 24 小时内响应， 48 小时内到达现场， 72 小时内处理完毕。若在 72 小时内仍未能有效解决，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:2延长保修期(即停机1天，延长保修期2天，如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机。

- ★10、如需计量检测，中标人承担设备首次计量费用。