包组1 低速冷冻离心机 1台 限价4.5万元
一、基本要求  
1、名称：低速冷冻离心机 
2、数量：1台
3、用途：用于离心制备富血小板血浆、浓缩生长因子等
4、货期：签订合同一个月内
二、主要技术要求（达到或优于）
1、交流变频无刷电机驱动，免维护，配备霍尔测速模块；
2、微机变频控制系统，数字液晶显示运行状态实际数值、进展指标；
3、≥7寸高清触摸屏，中英文界面切换、具有屏幕密码保护功能；
▲4、≥99组用户自定义程序(≥10个预设程序组合)；
5、≥15档加减速、软刹车功能，防止样品重悬；
▲6、制冷加热双回路设计，制冷速度7分钟可达4℃；
7、定时计时功能，启动计时或达到预定转速后再倒计时；
8、离心内腔采用不锈钢316材料，不产生浮锈；
9、专用的适配器和脱帽器，运行中可有效防止交叉感染、溅血及碎管等问题；
▲10、有ECO自动启停功能，控温精准，节能环保；
11、运行中可随时更改参数(rpm/rcf),无需停机；
12、微动马达双吸入式电子门锁，确保机器运行安全；
12、离心结束后离心盖可以选择自动或手动打开，便于取放样品:
13、采用弹簧悬挂式平衡系统，不平衡量≥15克。
▲14、内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀。
▲15、最高转速≥6000rpm
16、最大相对离心力≥5140×g
17、温控范围-20℃～40℃±1℃
18、噪音≤60dB（A）
19、外形尺寸≤70×63×37cm
20、配置15ml×16 支，50ml×8 支
配置清单需包含但不限于：
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	附注

	1. 
	P2水平转子
	500ml×4支
	1
	套
	

	
	适配器
	15ml×16支
	1
	套
	

	
	适配器
	50ml×8支
	1
	套
	

	2. 
	保险管15A
（φ5×20mm）
	
	2
	支
	

	3. 
	电源线
	
	1
	条
	

	4. 
	产品合格证
	
	1
	份
	

	5. 
	产品使用说明书
	
	1
	份
	



三、商务要求
1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关规定。
2、安装验收期间，在招标人所在地对招标人进行仪器操作、日常维护、所有检测指标的现场培训，2年内须提供不少于每年1次的上门免费培训服务。培训所需全部费用均已包含在投标报价中。
3、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
4、招标人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
5、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准；”②符合招标文件和响应承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。
6、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。货物验收所发生的检验费用由中标人负担。
8、中标人负责设备的供货、安装调试、验收，经招标人验收合格方可。质量保证期不少于2 年，自招标人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。维保服务可由设备制造商或其授权服务商提供，授权文件须包含制造商公章、授权项目编号、有效期及官方联系人，确保授权链完整可溯。质保期后设备维修配件更换只收取成本费用。须提供由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书。
9、对招标人的服务通知，中标人在接报后 24 小时内响应， 48 小时内到达现场， 72 小时内处理完毕。若在 72 小时内仍未能有效解决，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:2延长保修期(即停机1天，延长保修期2天，如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机。
★10、中标人承担设备首次计量费用。

包组2 辐射治疗仪 1台 限价9.6万元
一、基本要求  
1、名称：辐射治疗仪 
2、数量：1台
3、用途：用于镇痛消炎、促进组织修复和炎性痤疮
4、货期：签订合同一个月内
二、主要技术要求（达到或优于）
▲1、波长：633nm±5nm、450nm±10nm
2、输出强度：50mW/cm²～80mW/cm²，60mW/cm²～90mW/cm²
3、脉冲频率：2Hz±1Hz
4、脉冲宽度：250ms±10ms
▲5、定时范围：1～99min，步长1min
6、出光口面积：≥700cm2，治疗头有≥5个发光瓣，可根据患处调节光源角度
7、照射方式：具有连续、脉冲2种可调模式
8、光疗模块连续输出强度不稳定度＜10%
9、显示屏：8英寸触控显示屏
10、具备温度指示功能，可在显示面板中显示实时治疗温度
11、显示屏可实时显示治疗模块信息（包含但不限于治疗模块型号、使用治疗时间、使用治疗次数）
[bookmark: _GoBack]▲12、具有可升级功能，可选配以下光疗模块
13、设备具备一键急停开关：用于紧急或突发情况下停止治疗。
14、抬升动力系统配置：360°四关节旋转臂
15、设备设计使用年限：≥10年
16、配置清单包括但不限于：主机	1台 弯臂	1个 光疗模块	1个 防护眼镜	1副 防护眼罩	1副
三、商务要求
1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关规定。
2、安装验收期间，在招标人所在地对招标人进行仪器操作、日常维护、所有检测指标的现场培训，2年内须提供不少于每年1次的上门免费培训服务。培训所需全部费用均已包含在投标报价中。
3、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
4、招标人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
5、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准；”②符合招标文件和响应承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。
6、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。货物验收所发生的检验费用由中标人负担。
8、中标人负责设备的供货、安装调试、验收，经招标人验收合格方可。质量保证期不少于2 年，自招标人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。维保服务可由设备制造商或其授权服务商提供，授权文件须包含制造商公章、授权项目编号、有效期及官方联系人，确保授权链完整可溯。质保期后设备维修配件更换只收取成本费用。须提供由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书。
9、对招标人的服务通知，中标人在接报后 24 小时内响应， 48 小时内到达现场， 72 小时内处理完毕。若在 72 小时内仍未能有效解决，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:2延长保修期(即停机1天，延长保修期2天，如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机。
★10、中标人承担设备首次计量费用。

 






 
 
 
 
 
 
 
 
 
包组3 面部皮肤注射泵 2台 限价9.6万元
一、基本要求  
1、名称：面部皮肤注射泵 
2、数量：2台
3、用途：与注射器配合使用，用于对患者面部真皮层进行定量注射透明质酸钠。
4、货期：签订合同一个月内
二、主要技术要求（达到或优于）
1、显示器：不小于15.6寸 2k高清IPS液晶宽视角显示屏
2、注射准确性：注射泵实际注射剂量与设定剂量之间偏差应在±5%范围内
3、负压值：误差应在±20%范围内
	负压档位
	负压值 kPa

	0
	0

	1
	-25

	2
	-30

	3
	-35

	4
	-40

	5
	-45

	6
	-50

	7
	-55

	8
	-60

	9
	-65

	10
	-75


 4、推进速度：有慢速、中速、快速可选，快速：5.8mm/s；中速：4.1mm/s；慢速：3.3mm/s；误差应在±15%范围内
5、间隔时间：每一次注射间隔时间应与设定的间隔时间一致，偏差应小于±0.3s；有0.5s、1s、1.5s、2s、2.5s、3s 选项
6、注射后退值：在注射中完成一次注射后，注射器推座将往反方向移动3.0mm，误差应在±20%
7、注射模式：自动感应、自动脚踏、连续脚踏功能
8、注射规格:针剂剂量界面包括但不限于0.5ml/1 ml、1ml/1ml、1.5ml/3ml、2ml/3ml、2.5ml/3ml、3ml/3ml、1.0ml/5ml、2.0ml/5ml、2.5ml/5ml、3.0ml/5ml、3.5ml/5ml、4ml/5ml、4.5ml/5ml、5ml/5ml
9、注射次数：10～150 次可选，步进为10
10、储存功能：有5个存储卡位，可对5种配置进行存储
11、断电提示：设备正在注射中（处于工作状态）时，如发生断电则应触发断电提示，提示音≥3min
12、故障报警：阻塞报警、负压不足报警、手柄未连接报警、注射结束报警
13、电源：100V～240VAC，50/60Hz
14、手柄电机参数如下：
15.1、额定电压：直流 12.0V16、推荐辐照距离:10cm～25cm之间
15.2、空载转速：13000±10% 转 / 分钟
15.3、空载电流：≤100mA
15.4、堵转电流：≤2.0A
15.5、启动电压：≤2.0V
15.6、绝缘强度：交流 100V，持续 1 秒
15.7、绝缘电阻：直流 500V 下≥50MΩ
16、配置清单包括但不限于
	序号
	配置名称
	数量
	单位

	　1
	主机
	1
	台

	　2
	推车
	1
	台

	3
	手柄
	1
	把

	4
	过滤器
	4
	个

	5
	手柄挂架
	1
	个

	6
	注射器卡扣
	3
	个

	　7
	负压软管
	5
	根

	　8
	电源适配器
	1
	根

	　9
	脚踏开关
	1
	个

	　10
	保护套
	1
	个

	11
	使用说明书
	1
	份

	12
	合格证
	1
	份

	13
	装箱单
	1
	份



三、商务要求
1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关规定。
2、安装验收期间，在招标人所在地对招标人进行仪器操作、日常维护、所有检测指标的现场培训，2年内须提供不少于每年1次的上门免费培训服务。培训所需全部费用均已包含在投标报价中。
3、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
4、招标人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
5、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准；”②符合招标文件和响应承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。
6、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。货物验收所发生的检验费用由中标人负担。
8、中标人负责设备的供货、安装调试、验收，经招标人验收合格方可。质量保证期不少于2 年，自招标人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。维保服务可由设备制造商或其授权服务商提供，授权文件须包含制造商公章、授权项目编号、有效期及官方联系人，确保授权链完整可溯。质保期后设备维修配件更换只收取成本费用。须提供由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书。
9、对招标人的服务通知，中标人在接报后 24 小时内响应， 48 小时内到达现场， 72 小时内处理完毕。若在 72 小时内仍未能有效解决，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:2延长保修期(即停机1天，延长保修期2天，如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机。
★10、中标人承担设备首次计量费用。

